安阳市肿瘤医院医疗设备技术参数表

| 项目名称 | 高频电刀 |
| --- | --- |
| - 设备技术规格及要求： 1、整机原装进口。 2、单极切割功率，0—200瓦功率可调；单极电凝功率，0—120瓦可调。 ★3、单极切割模式≥6种，具有内镜专用切割模式即ENDO CUT IQ，分别适用于内镜下十二指肠乳头切开和内镜治疗切除专用程序。 ★4、低电压设计，单极凝血最高电压≤4300V。 ★5、具有NESSY中性电极安全监测系统。 ★6、具有切割控制系统（CUT CONTROL）和功率峰值补偿系统（PPS），输出功率根据组织变化进行动态智能调节，输出效果不受电极大小、切割速度及组织类型的影响，从而保证完美、均一输出效果。 7、具有程序存储和程序控制功能，可存储和命名99组程序。 8、具有错误代码存储功能：便于进行远程诊断。 9、具有内镜下息肉切除模式界面、十二指肠乳头切开模式界面。 10、主机和配件出现故障，弹出中文对话框报警。 11、要求具有开机自检功能。 12、具有高频泄漏和时间限制检测系统。 服务要求：整机质保期1年。 |  |